붙임 2		주요 연구실 사고 사례

□ 연구장비 활용에 따른 화재 사고

번호	사고내용	사고사진
1	ㅇ 사고일시: 2021.9.7.(화) 15시 28분경 ㅇ 사고내용 - 연구실 내 작동중이던 항온수조 부근에서 화재발생 ㅇ 피해현황: 인명피해 없음[항온수조 2대 소실 및 실험어 폐사] ㅇ 사고원인(추정): 수조 발열히터의 전기결함 ※ 수조 일정온도 유지를 위해 24시간 가동 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 장비 가동 중 연구공간 이탈 금지 및 가동상태 수시 확인
2	ㅇ 사고일시: 2021.9.24.(금) 14시 14분경 ㅇ 사고경위 - 교반기로 혼합물질이 담긴 플라스크 가열 중 끓어 넘치면서 교반기 상단의 알루미늄호일과 반응하여 화재발생 ㅇ 피해현황: 인명피해 없음[교반기 일부 소실] ㅇ 사고원인(추정): 교반기 노후화로 인한 온도조절 미흡 ※ 실험설정온도 60도였으나 과열로 인해 온도상승 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 노후된 전기기기 교체 및 지속적 관리 필요
3	ㅇ 사고일시: 2021.10.19.(화) 21시 10분경 ㅇ 사고경위 - 리튬이온배터리 충방전 시험 중 화재발생 ㅇ 피해현황: 인명피해 없음[열화상카메라, 배터리모듈 등] ㅇ 사고원인: 리튬이온배터리 열폭주*로 인한 화재 * 열폭주 원인: 배터리결함, 외부충격, 과충전, 과방전 등 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 장비 가동 중 연구공간 이탈 금지 및 가동상태 수시 확인
4	ㅇ 사고일시: 2021.11.2.(화) 14시 30분경 ㅇ 사고경위: 연구실 내 건조용 오븐에서 화재발생 ※ 사고 당시 연구실 내 상주인원은 없었던 것으로 확인 ㅇ 피해현황: 인명피해 없음[오븐 소실 등] ㅇ 사고원인(추정): 실험용기 건조용 오븐 결함 ※ 사고 당시 실험용 초자류 건조중인 것으로 확인 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 장비 가동 중 연구공간 이탈 금지 및 가동상태 수시 확인

□ 화학물질 취급 중 발생한 사고사례

번호	사고내용	사고사진
1	ㅇ 사고일시: 2021.7.1.(목) 11시 55분경 ㅇ 사고경위 - 나무토막 표면에 도포된 적린화합물 운송 중 화재 발생(발화성 적린의 자연발화 추정) ㅇ 피해현황: 손목 및 손 화상(1명) ㅇ 사고원인: 유해·위험물 취급 부주의 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 화학물질 특성별 전용 트레이 사용, 연구재료 특성 및 안전교육 실시
2	ㅇ 사고일시: 2021.10.6.(수) 11시 20분경 ㅇ 사고경위 - 흄후드 내에서 폐리튬포일 폐기과정 중 리튬포일의 과열반응으로 화재 ㅇ 피해현황: 팔, 손가락 화상(1명) ㅇ 사고원인: 안전수칙 미정비·미준수 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 화학물질 폐기 등 특성별 안전교육 실시
3	ㅇ 사고일시: 2021.11.24.(수) 17시 경 ㅇ 사고경위 - 알콜램프의 불로 포셉을 소독한 후 알콜이 담긴 비커에 넣는 과정에서 비커에 불이 발생하여 이를 꺼내다가 화상 ㅇ 피해현황: 손등 2도 화상(1명) ㅇ 사고원인: 잔열에 의한 발화 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 사전유해인자위험분석을 통해 연구단계별 주의사항 안내 - 화재발생 시 적절한 소화방법 숙지
4	ㅇ 사고일시: 2021.11.25.(목) 11시 5분경 ㅇ 사고경위 - 흄후드 내 미세분말 혼합실험 후 실험장비(반응조) 내 남아있던 미세분말*을 금속 스푼으로 긁어내던 중 화재 발생 * 금수성물질(티타늄, 몰리브덴 분말 등) ㅇ 피해현황: 인명피해 없음[흄후드, 반응조 등] ㅇ 사고원인(추정) - 금속스푼과 미세분말 간 마찰에 의한 발화로 추정 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 실험 후 화학물질 성상별 적절한 폐기방법 등 교육

□ 연구장비 취급 중 사고사례

번호	사고내용	사고사진
1	ㅇ 사고일시: 2021.7.14.(수) 10시 30분경 ㅇ 사고경위 - 연구장비를 이용한 연구활동 중 디바이스가 막혀있어 튜브 내 압력이 증가로 폭발 ㅇ 피해현황: 이마 화상(1명) ㅇ 사고원인: 안전수칙 미정비·미준수 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 주기적 연구장비 보전, 연구장비 사용 지침 마련 및 교육 실시
2	ㅇ 사고일시: 2021.9.10.(금) 21시 00분경 ㅇ 사고경위 - 자작자동차 제작을 위해 작업대에서 작업 중 체인에 왼손 엄지손가락(장갑착용)이 빨려들어가 왼손 엄지손가락 협착 ㅇ 피해현황: 왼속 엄지손가락 절단(1명) ㅇ 사고원인: 안전수칙 미정비·미준수 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 사전유해위험분석 미실시를 통한 위험요인 파악·관리, 작업 안전수칙 마련
3	ㅇ 사고일시: 2021.9.16.(금) 10시 20분경 ㅇ 사고경위 - 초저온냉동고 내부에 있는 물품을 꺼내는 과정에서 덮개가 고정되지 않고 아래로 내려오면서 엄지손가락이 덮개와 기기사이에 끼임 ㅇ 피해현황: 엄지손가락 골절(1명) ㅇ 사고원인: 고정장치 미흡 및 안전수칙 미정비 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 덮개 고정장치 설치, 장비 사용 유의사항 등 안전수칙 마련
4	ㅇ 사고일시: 2021.11.2.(화) 14시 00분경 ㅇ 사고경위 - 회전톱날기기 작업 중 실험재료가 이탈되어 손가락이 톱날에 접촉하여 베임 ㅇ 피해현황: 오른쪽 손가락 베임(1명) ㅇ 사고원인: 방호구 미설치, 안전수칙 미정비·미준수 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 반발예방장치 등 연구장비에 대한 적정방호구 설치

□ 보호구 미착용 등 종사자 부주의에 의한 사고사례

번호	사고내용	사고사진
1	ㅇ 사고일시: 2021.7.21.(수) 0시 28분경 ㅇ 사고경위 - 흄후드 내 히팅맨틀을 이용하여 나노입자 합성을 진행하던 중 용기와 튜브 연결부에서 증기 누출 ㅇ 피해현황: 손바닥 화상(1명) ㅇ 사고원인: 장비 연결부위 고정 미흡, 보호구 미사용 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 고온 실험을 위한 내열장갑 등 적정보호구 사용
2	ㅇ 사고일시: 2021.8.6.(금) 18시 00분경 ㅇ 사고경위 - 동결건조를 위해 액체질소를 용기에 담는 과정에서 안전장갑 손상 부위로 액체질소 노출 ㅇ 피해현황: 손 동상(1명) ㅇ 사고원인: 불량 보호구 사용 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 적정보호구 사용 및 주기적 보호구 성능 확인·점검
3	ㅇ 사고일시: 2021.9.2.(목) 16시 00분경 ㅇ 사고경위 - 페놀을 취급하던 중 피펫팁에서 소량의 페놀이 누출되었으나 인지하지 못해 오른팔에 노출 ㅇ 피해현황: 오른팔 화상(1명) ㅇ 사고원인: 보호구 미사용 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 화학물질 취급 관련 보호구 착용 등 안전수칙 교육 실시

번호	사고내용	사고사진
4	ㅇ 사고일시: 2021.10.13.(수) 15시 00분경 ㅇ 사고경위 - 중합 Pilot노즐 내부부분 잔여 Polymer 세정을 위해 Heat-gun으로 녹이는 중 과가열된 용융폴리머 노출 ㅇ 피해현황: 오른팔 화상(1명) ㅇ 사고원인: 유해·위험물 취급 부주의 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 실험복 등 적정보호구 사용, 연구방법 및 절차 등지침 마련·교육
5	ㅇ 사고일시: 2021.12.3.(금) 15시 20분경 ㅇ 사고경위 - 가스캐비넷 밸브 조정하기 위해 계단형 사다리를 이용하여 작업하는 도중 균형을 잃어 추락 ㅇ 피해현황: 무릎 타박상(1명) ㅇ 사고원인: 사다리 단독작업 및 미끄럼 방지조치 미흡 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 작업 전 미끄럼 방지조치 확인점검 - 이동식사다리 작업 시 안전수칙(2인1조 작업 등) 안내
6	ㅇ 사고일시: 2021.12.6.(화) 17시 경 ㅇ 사고내용 - 실험 후 불산으로 백금도가니 세척 중 비산 ㅇ 피해현황: 손목 2도 화상(1명) ㅇ 사고원인: 연구활동종사자 부주의 ※ 안전보호구(내화학성 장갑, 보안경 등) 미착용 ㅇ 동종사고 재발방지 대책 - 연구개발활동에 적합한 보호구 지급·착용 안내 - 물질안전보건자료를 통해 산 취급 주의사항 숙지